Załącznik Nr 2 do  SIWZ

......................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

###### FORMULARZ  RZECZOWY

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU „A1” Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIEM – W ILOŚCI 1 SZT.

Ambulans drogowy musi spełniać warunki określone w aktualnych przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, spełniać wymagania określone w normie PN EN 1789+A1 w zakresie ambulanse drogowe typu A1 i spełniać normę PN EN 1865, a także posiadać wyposażenie i parametry określone poniżej.

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 (potwierdzić) - ….........................................

Model samochodu (marka).......................................................................................................

Producent kraj pochodzenia …................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy zabudowy przedziału medycznego .................................................................................................................................................

| Parametry wymagane minimalne | TAK/NIE | Parametry oferowane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I. Nadwozie |  |  |  |  |
| - Typu furgon z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami (lub profilami) z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |  |  |  |
| - DMC do 3,5t |  |  |  |  |
| - Przystosowany do przewozu min. 3 osób wraz kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach |  |  |  |  |
| - Kabina kierowcy min. dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. |  |  |  |  |
| - Wysokość przedziału medycznego min. 1,30 m |  |  |  |  |
| - Długość przedziału medycznego min. 2,10 m |  |  |  |  |
| - Drzwi tylne, przeszklone, otwierane na boki o min 180 stopni |  |  |  |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu |  |  |  |  |
| - Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |  |  |
| - Częściowe przeszklenie przedziału medycznego – szyba w drzwiach bocznych przesuwnych, szyby w drzwiach tylnych – pojazd bazowy z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu |  |  |  |  |
| - Lakier w kolorze białym |  |  |  |  |
| - Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane |  |  |  |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |  |  |  |  |
| - Autoalarm |  |  |  |  |
| - Reflektory przeciwmgielne przednie |  |  |  |  |
| - Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy |  |  |  |  |
| II. Silnik |  |  |  |  |
| - Zasilany olejem napędowym, turbodoładowaniem, o pojemności min. 1600 cm³ |  |  |  |  |
| - Silnik o mocy min. 90 KM |  |  |  |  |
| - Norma emisji spalin Euro 5 |  |  |  |  |
| III. Zespół napędowy |  |  |  |  |
| - Skrzynia biegów manualna synchronizowana |  |  |  |  |
| - Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  |  |  |
| - Napęd na koła przednie |  |  |  |  |
| - System stabilizacji toru jazdy typu ESP |  |  |  |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |  |  |  |  |
| IV. Zawieszenie |  |  |  |  |
| - Zawieszenie przednie i tylne niezależne, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego |  |  |  |  |
| V. System hamulcowy |  |  |  |  |
| - Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania |  |  |  |  |
| - Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne |  |  |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |  |  |  |  |
| - Ze wspomaganiem |  |  |  |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |  |  |  |  |
| - Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |  |  |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |  |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów |  |  |  |  |
| 4. Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy |  |  |  |  |
| - Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |  |  |
| 6. Komplet opon zimowych z felgami |  |  |  |  |
| 7. Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt., klucz do kół z podnośnikiem |  |  |  |  |
| 8. Fotel kierowcy z regulacją przód-tył regulacją oparcia pod plecami |  |  |  |  |
| 9. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |  |  |  |  |
| 10. Radioodtwarzacz CD/MP3 z głośnikami |  |  |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| - Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik |  |  |  |  |
| - Urządzenie grzewcze zasilane z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |  |  |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna |  |  |  |  |
| - Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy |  |  |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna |  |  |  |  |
| - Zasilanie zewnętrzne 230 V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. + przewód zasilający |  |  |  |  |
| - Min. 2 gniazda 12 V w przedziale medycznym, umiejscowione na ścianie lewej, |  |  |  |  |
| X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa |  |  |  |  |
| - Belka świetlna z kloszem koloru niebieskiego, typu LED, z szyldem „AMBULANS” umieszczona na przedniej części dachu pojazdu. W pasie przednim zamontowane urządzenie nagłaśniające |  |  |  |  |
| - Oznaczenie typu (T) karetki na bokach i z tyłu pojazdu |  |  |  |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 stopni |  |  |  |  |
| - Krzyże św. Andrzeja w kolorze niebieskim na bokach, z tyłu |  |  |  |  |
| - Reflektory zewnętrzne z tyłu pojazdu (min. 2 szt. nad drzwiami tylnymi) ze światłem rozproszonym (typu LED) z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego |  |  |  |  |
| - Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym |  |  |  |  |
| - Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS” |  |  |  |  |
| - Oznaczenie w formie Loga Zamawiającego wraz z nazwą i adresem (do uzgodnienia) |  |  |  |  |
| XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego |  |  |  |  |
| - Światło jarzeniowe, bezcieniowe umieszczone w suficie lub górnej części przedziału medycznego min. 2 punktów świetlnych |  |  |  |  |
| - Oświetlenie nad noszami punktowe, halogenowe |  |  |  |  |
| XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta |  |  |  |  |
| 1. Pokrycie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi (idealnie gładkie, nieporowate powierzchnie), w kolorze białym, o bardzo dużej trwałości na uszkodzenia mechaniczne i zmianę barwy |  |  |  |  |
| 2. Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego |  |  |  |  |
| 3. Oddzielenie przedziału medycznego ścianą pełną – zgodnie z PN EN 1789:2008 wzmocnioną, umożliwiające komunikację pomiędzy przedziałem medycznym i kierowcą |  |  |  |  |
| 4. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta materiałem antypoślizgowym o bardzo dużej trwałości |  |  |  |  |
| 5. Mocowanie torby, plecaka lub walizki medycznej |  |  |  |  |
| 6. Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż dodatkowego sprzętu medycznego w dowolnym, wskazanym przez nabywcę miejscu |  |  |  |  |
| 7. Na lewej ścianie bocznej szafka na drobny sprzęt medyczny i środki opatrunkowe |  |  |  |  |
| 8. Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym |  |  |  |  |
| 9. Butla tlenowa 10l + reduktor z przepływomierzem i nawilżaczem, |  |  |  |  |
| XIII. Łączność radiowa |  |  |  |  |
| - Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu, - Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; - Wmontowana dachowa antena radiotelefonu |  |  |  |  |
| XIV. Wymagania w zakresie gwarancji |  |  |  |  |
| 1. Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) |  |  |  |  |
| 2. Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy |  |  |  |  |
| 3. Gwarancja na perforację – min. 96 miesięcy |  |  |  |  |
| 4. Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 24 miesiące |  |  |  |  |
| 5. Gwarancja na nosze transportowe, min.24 miesiące |  |  |  |  |
| XV. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE / DODATKOWE |  |  |  |  |
| Nosze transportowe monoblokowe (szt. 1), podać markę i model |  |  |  |  |
| 1. przystosowane do prowadzenia reanimacji (twarda płyta na całej ich długości) |  |  |  |  |
| 2. z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |  |  |
| 3. Funkcja automatycznego rozkładania podwozia transportera przy wyjeździe z ambulansu |  |  |  |  |
| 4. Posiadające hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych |  |  |  |  |
| 5) wyposażone w min. dwa pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy, o regulowanej długości, |  |  |  |  |
| 6) rama noszy pod głową pacjenta regulowana w trzech pozycjach: na wznak, z przygięciem do klatki piersiowej i odgięcie do tyłu, |  |  |  |  |
| 7) z materacem z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, część przeznaczona do leżenia nie powinna być śliska ułatwiającym ustawienie wszystkich pozycji transportowych w noszach |  |  |  |  |
| 8) wyposażone w składany wieszak do kroplówki |  |  |  |  |
| 9) składane poręcze boczne |  |  |  |  |
| 10) rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |  |  |  |  |
| 11) wyposażone w 4 kółka jezdne o średnicy min. 18 cm w tym 2 kółka tylne skrętne o 360 |  |  |  |  |
| 12) wyposażone w podparcie nóg |  |  |  |  |
| 13) system mocowania do podstawy zgodny z PN EN 1789 punkt 4.5.9 i punkt 5.3 |  |  |  |  |
| 14) waga kpl noszy max 44 kg |  |  |  |  |
| 15) maksymalne obciążenie 200 kg |  |  |  |  |
| 16) dołączyć do oferty deklarację zgodności oraz folder potwierdzający oferowane parametry |  |  |  |  |

# Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………….………………….……...............

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

............................, dnia ....................... 2013 r.

(miejscowość)